附件

包装材料前处理辅助装置参数要求

各位供应商：

厦门市产品质量监督检验院现对以下项目编号为XM2025-XJ0001进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

一、项目内容

（一）项目要求

1、质量要求：供方提供的维保设备必须为原装全新出厂的、质量合格的产品，应符合国家及行业相关标准，并符合买方所确定的所有技术参数要求。具体如下：

1.1需满足的要求

能完成GB/T 27591-2025 《纸餐具》中纸餐盒整体挺度、抗弯曲挺度测试项目，增加夹具也可以拉压试验、剥离强度、连接牢固度、穿刺力、激发力等多项单独实验项目,满足不同材料测试需要。

1.2主要技术指标

1.2.1.测试程序：Windows操作系统，内嵌式计算机系统，配有数据输出设备，可打印设备序号、样品批号、实验人员、测试结果、检测 时间等完整试验信息。可打印日志报告。

1.2.2.测试程序必须为开放式可编程，可自由设置增加新测试项目，测试报告内容用户可在软件上自由编辑。

1.2.3.测试过程曲线必须可放大缩小，可显示每个测量点的坐标数据。

1.2.4.外部链接口含有USB接口、以太网接口、R232串口，可连入需方LIMS系统。

1.2.5.成组试验数据曲线将以不同颜色叠加在一个图表上进行比对分析，并可将图表打印。

1.2.6.采用伺服电机，测试精度高。

1.2.7.测量量程：500N（可选其他量程）。

1.2.8.显示分辨率： 0.001N。

1.2.9.测量速度：1-600mm/min（无极变速）。

1.2.10.权限功能: 仪器具有四级权限管理功能，通电后用户需要用户名和密码才能进入仪器,可根据用户工作角色授予不同权限，一旦设置，用户在系统内即可完成与他们角色相当的动作，角色分配详细，可根据每个用户工作职责和内容定制角色。

1.2.11.仪器具备故障报警功能，现场模拟意外情况，报警信息能够显示在触摸屏上，需显示具体的故障内容。报警消除后方可恢复。

1.2.12.仪器支持数据备份，系统瘫痪，可以随时还原备份的数据。

1.3配置

1.3.1包装材料前处理辅助装置	1套

1.3.2 数据输出设备		       1套

1.3.3 整体挺度夹具		       1套

1.3.4 抗弯曲性能夹具           1套

1.3.5 10 微升移液器            1只

1.3.6 20 微升移液器            1只

2、交货时间：合同签订后30天内。

3、售后服务要求：保修期壹年。

4、价格要求：

1）货物总报价不超出70000元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、产品首次检测/计量费、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的20个日历日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱baizeqing@xmzjy.org及wujintai@xmzjy.org发送经报价人盖章扫描的报价文件，邮件主题需体现项目编号。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、报价单必须在2025年8月11日（周一）17点30分（报价截止时间）之前发送至我院指定邮箱；报价开启时间为2025年8月12日（周二）8点00分。报价供应商无需到场。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单或严重失信主体名单等情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：根据实质性响应本项目询价要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。

厦门市产品质量监督检验院

2025年8月6日

报价单（参考）

报价人名称：                          项目编号∶                                  货币单位：元

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 所报价设备满足本项目（编号为XM2025-XJ0001）所有技术参数要求。 |  |  |  |  |  |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价人盖章