附件

车载以太网及CAN测试配套数据采集器参数要求

各位供应商：

厦门市产品质量监督检验院现对以下项目编号为XM2025-XJ007进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

一、项目内容

（一）项目要求

1、质量要求：供方提供的转运装置必须为全新出厂的、质量合格的产品，应符合买方所确定的所有技术参数要求。

2、设备需求清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CANFD采集模块 | 台 | 1 |
| 2 | CANFD模块配件 | 套 | １ |

3、产品技术要求

3.1工作条件

1）使用温度：-40～+85℃。

2）使用电源：交流220VAC，直流9-48VDC。

3.2 硬件配置参数要求

3.2.1 CANFD采集模块

3.2.1.1 4通道CANFD采集模块。

3.2.1.2通道数：4通道。

3.2.1.3接口类型：CANFD，CAN2.0B。

3.2.1.4波特率：CAN2.0B最大支持1Mbit/s，CANFD最大支持5Mbit/s。

3.2.1.5隔离保护：带隔离。

3.2.1.6电压保护：±36V。

3.2.1.7通讯接口：EtherCAT。

3.2.1.8支持软件：DEWESoftX。

3.2.2 CANFD模块配套线缆

3.2.2.1 IOLITEi-4xCAN-FD模块配套线缆。

3.2.2.2模块供电电源一套，支持点烟器供电，线缆长度2米。

3.2.2.3模块通讯线缆一条，RJ45网线，线缆长度2米。

3.3 配套软件要求

1）系统参数设置：通道选择，量程选择，滤波选择，采样频率设置，传感器参数设置，传感器标定，传感器偏置归零。

2）软件自动识别硬件，可快捷的进行测量；还能够自动标识设备硬件工作状态。

3）可同时开多个显示窗口，每个窗口可显示多个通道；显示类型：标准(Y/t)、堆叠Y轴、单值、表格、柱状图、散点图还有各种三维图、三向矢量图。

4）示波器：具有触发模式功能；具有移动光标显示数据功能。

5）X/Y记录仪：显示一个或多个通道测量值与某个道之间的关系。

6）频谱分析仪：实时谱分析（幅值—相位谱、实频—虚频谱等），自功率谱，互功率谱，功率谱密度，频响函数，FFT分析，倒频谱…。具有256至64K的谱线分辨率，多种窗函数（汉宁、平顶、海宁、矩形、凯塞－贝塞尔、指数等），线性和对数坐标显示，A、B、C、D加权，显示最大均方值和频率峰值，任意添加动态标记显示频率和幅值。

7）可编程运算的虚拟通道：具备强大的在线数学运算和滤波功能。包括三角、微分、积分，逻辑运算，可编程数字滤波功能（最大10阶滤波）。可任意创建虚拟通道，而且能直观显示滤波器的频响、相移特性。

8）综合信号显示仪：可根据需要选择同时显示数据记录仪、示波器、X/Y记录仪、频谱分析仪、倍频程分析仪、视频记录仪、GPS地图显示、轨迹图、耐奎斯特图、波德图、其它多种方式的显示仪表。

9）各种统计值显示：可以任意定义时间间隔，进行各种统计值(如最大值、最小值、峰值、平均值、均方根值、指数平均、线性平均、峰值保持平均等)计算、分析和显示.可以以直方图显示。

10）所有测试数据实时存储，可以重放，选择，分析，打印，也可以导出（文件可以多种格式输出：Text、Excel、Flexpro、Matlab等）。

11）测量数据保存功能分为定时保存、自定义保存等，并可以设定保存数据文件的记录时间长短。

12）灵活的触发功能：可选电平、时间、频率为触发信号，触发条件可选沿触发、滤波沿触发、脉冲宽度触发、斜率触发、窗触发及窗与脉冲宽度组合等多种触发方式。也可手动触发。可为每个通道单独设置采样频率，采样频率可根据触发自动转换高低速采样速度。

4、交货时间：合同签订后60天内。

5、售后服务要求：保修期壹年。

6、价格要求：

1）货物总报价不超出35000元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、产品首次检测/计量费、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）。

7、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的20个日历日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱chenliang@xmzjy.org及wujintai@xmzjy.org发送经报价人盖章扫描的报价文件，邮件主题需体现项目编号。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、报价单必须在2025年9月9日（周二）17点30分（报价截止时间）之前发送至我院指定邮箱；报价开启时间为2025年9月10日（周三）8点00分。报价供应商无需到场。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单或严重失信主体名单等情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：根据实质性响应本项目询价要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。

厦门市产品质量监督检验院

2025年9月4日

报价单（参考）

报价人名称：                          项目编号∶XM2025-XJ007                     货币单位：元

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 所报价设备满足本项目（编号为XM2025-XJ007）所有技术参数要求。 |  |  |  |  |  |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价人盖章