附件

XM2025-XJ0016 氙灯辅助测试设备参数要求

各位供应商：

厦门市产品质量监督检验院现对以下项目编号为XM2025-XJ0016 氙灯辅助测试设备进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

一、项目内容

品目1-1：超纯水机

（一）需满足的标准

GB/T 6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》；

（二）主要技术指标

1、进水要求：市政自来水，水温：1℃<T<45℃，水压：0.1-0.5MPa。

2、产水量（25℃）：20L/H ；

3、RO纯水指标：电导率≤1μs/cm@25℃；

4 、UP超纯水指标：电阻率18.25 MΩ.cm@25℃。

5、双路双显双温度水质在线监控，RO纯水电导率（μs/cm）和温度、UP 超纯水电阻率（MΩ.cm）和温度实时在线监测显示，系统自带温度补偿功能，数据显示精确到小数点后两位，测量结果更精准。

6、为了防止设备漏电漏水等因素，导致人生安全隐患。做如下要求：（1）、结构要求各部位连接处及管线、阀门不得有任何泄漏。（2）、要求设备整机表面光洁、平整，内部各部件密封性能好，带电线路与非带电零件或外壳间的绝缘电阻＞100 MΩ。（3）、接地电阻≦0.1。

7、总有机碳（TOC）在线检测功能，有助于对超低有机物有要求的实验项目。超纯水取水时，具备运行状态显示：依次是电阻率、水温、TOC和取水量（ml）。

8、真人中文语音播报，操作的同时伴随同步真人中文语音播报，增强设备使用时的人性化和趣味性。

9、配置RO膜监测仪表，可诊断RO膜故障及污堵程度，可自动或手动反冲洗RO膜，延长RO反渗透膜使用寿命。

10、超纯水不达标自动排放功能，防止水质不合格对实验结果造成的偏差。

11、耗材使用具备历史记录，耗材失效中文语音报警，可查询记录每次取水量、取水时间和取水水质。

12、定量取水，达到设定的取水量设备自动停止出水，无需人为等候，提高实验工作效率。

13、当前时钟显示及设定功能，有助于追溯历史取水记录，提供科学严谨的实验数。

14、为了进一步确保安全，避免因为设备漏水等事故给用户造成损失，设备中的各类阀件、接头、压力开关、等，需提供专业保险公司出具的有效期内的“产品质量责任险”，由专业保险公司质量保障，避免用户的使用风险。

（三）环境设施要求

1、 环境温度：常温；

2、 环境湿度：≤85%；

（四）配置

1、主机机箱1台2、预处理模块1个3、PFS 反压过滤模块1个4、纯水专用真空压力储水桶1个5、CFS 超纯化模块1个6、水质在线监测系统1个7、CRF 离子优化模块1个，漏水报警器3个，温湿度表（带大气压）1个，温湿度表4个；

品目1-2、光谱彩色照度计

- 满足标准

GB/T 9761-2008《色漆和清漆的目视比色》；

（二）主要技术参数

1、照度测量范围：≥5-200000lx；

2、色温测量范围：≥1000-100000K；

3、x,y准确度：≤±0.001；

4、照度准确度：≤±4% (Class 1)；

5、显色性准确度：≤±1.5%；

6、波长准确度：≤±0.5nm；

7、波长间隔：1nm；

8、AD分辨率：16bits, 250kSPS；

9、积分时间：10us-10s；

10、光谱分辨率：0.2nm；

11、波长范围：380-780nm；

12、显色指数（CRI, Ra）：R1-R15；

13、显示屏：≥5英寸HD IPS LCD，分辨率≥480×854；

14、光谱分布曲线：实时显示；

15、输出格式：表格，图片；

16、数据输出接口：SD Card/USB2.0；

17、文件保存：≥8GB SD Card；

（三）配置

主机1台，工具包1个；蓝色羊毛标准品5套、亮度计1台、激光测距仪1台；

1-3、大容量智能移液装置

（一）主要技术参数

1.1 采用316L食品级材质泵头，食品级硅胶进出液管路。

1.2整机外围均为高品质金属外围，具有超强的抗挤压能力；

1.3外观尺寸：≥250*180*140mm；功率≤100W；

1.4齿轮啮合原理，均匀恒定流动，转动速度0~3000转/min。

1.5移液速度可达100ml/s。

1.6单次移液体积1~2000ml，可实现各种体积移液。

1.7移液体积准确，体积误差＜1%。

1.8加液笔操作简单，实体按键，屏幕显示数字化，设备工作状态一目了然。

1.9温度范围：室温0~70℃

1.10精度：常温10m1／0.1mI。；

1.11采用316L材质泵头(不耐腐蚀),齿轮泵原理,大剂量快速抽液，精度高、效率高。

1.12适用于各种、大流量、高精度、粘性溶剂场景。

1.13配智能加液笔，≥7寸显示屏。

1.14智能设置目标抽液量，正负微量补偿。

（二）配置

主机，1台；加液笔1支；

（四）商务要求

1、交货时间：合同签订后60天内。

2、售后服务要求：保修期不低于2年。

3、价格要求：

1）货物总报价不超出80000元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、产品首次检测/计量费、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）。

4、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的20个日历日内向乙方支付100%货款。

（六）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱zhangye@xmzjy.org及wujintai@xmzjy.org发送经报价人盖章扫描的报价文件，邮件主题需体现项目编号。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、报价单必须在2025年10月14日（周二）17点30分（报价截止时间）之前发送至我院指定邮箱；报价开启时间为2025年10月15日（周三）8点00分。报价供应商无需到场。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单或严重失信主体名单等情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：根据实质性响应本项目询价要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。

（五）同一品牌认定标准：如果有多家报价人所报超纯水机为同品牌，无论其他品目号产品报价的品牌是否一样，均只能视为一家，此外其他情形均不认定为同品牌。

厦门市产品质量监督检验院

2025年10月10日

报价单（参考）

报价人名称：                       项目编号∶XM2025-XJ0016 氙灯辅助测试设备         货币单位：元

| 合同包 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 数量 | 报价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 所报价设备满足本项目（编号为XM2025-XJ0016 氙灯辅助测试设备）所有技术参数要求。 |  |  |  |  |  |  |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价人盖章

报价时间：