附件

台式离心机、天平、移液器及电动吸引器参数要求

各位供应商：

厦门市产品质量监督检验院现对以下项目编号为XM2025-XJ0020进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

一、项目内容

（一）技术要求

1、台式离心机     1套

1. 固定角转最大转速 ≥17,500 rpm，最大相对离心力（rcf）≥30,130×g。水平转子最大转速 ≥16000 x g。可实现低至1xg的转速/离心力设定，并满足以10rpm/10xg 为步进的精细转速调节。

2. 运转时间控制：30秒 -99小时59分钟，可实现连续离心的要求，调整幅度精细。

3. 具有水平、定角离心。最大转子容量 ：6x15/50mL 锥底管，48 × 1.5/2.0 mL 离心管，18x冻存管，24x2.0mL离心柱，16x5mL 离心管，64x0.2mL PCR管，2x微孔板/PCR板，载玻片。

4. 具有离心柱转子，PTFE涂层转子，16x5mL转子，96xPCR管转子可选。

5. 具有高速水平转子最大容量：24 × 1.5/2.0 mL 离心管。

6. 至少5个单独的快速程序调用按键，程序储存总数不少于50个。

7. 达到转子最大转速所需时间不超过8秒，从转子最大转速降低到0所需时间不超过11秒。

8. 具有机盖自锁、转子自动识别、转子自动限速、自动失衡识别功能、参数锁定功能、位于机身两侧的紧急开盖功能等，确保最佳的离心安全性。

9. 不少于6 个转子具有符合医院生物安全要求的气密性配件，且转子、转子盖、吊篮、吊篮盖的气密性根据IEC61010-2-020 标准的附录AA 进行检测。

10. 铝合金材质转子, 导热性好，保护温度敏感性样品。不少于11个转子、吊篮及适配器可进行高温高压灭菌（121°C，20分钟）。

11. 具有水平及固定角度转子可选，且转子及吊篮醒目标示生产日期及使用期限，转子使用寿命不少于100,000个循环（cycles），确保安全使用，正常维护保养的情况下主机使用寿命应无限制。

12. 应具有单独的RCF、RPM 切换按键，单独的瞬时离心按键，应具有定速计时、软刹车离心、参数按键锁定功能。

13. 使用瞬时离心时可使用最大离心转速离心，也可以设定某转速限制，防止样品（如细胞）失活或受损。

14. 不少于6个高速转子具有快速锁定功能的转子盖，且转子盖材质为铝合金材质。

15. 具有自动待机功能，待机键不同颜色标识，且可取消。待机模式开启时可在设定时长内（1-60分钟）自动切换待机模式，降低能耗，延长压缩机使用寿命。

16. 占地面积小，宽≤33.5 cm ，x深≤41.5 cm ，高≤25cm，重量≤ 29kg（不含转子）。

17. 应满足静音运行，噪音水平最低<56dB(A)，方便提高工作环境舒适度。

18. 工作功率≤475w。

19. 配置信息：主机1台+6*50ml固定角转子（含15ml适配器）1套。

2、十分之一天平    1台

1.最大秤量：≥5000g。

2.可读性：≤100mg。

3.重复性误差：≤0.2g。

4.称量盘：≥140*190mm。

3、移液器    1套

1.整支可121℃消毒。

2.量程段4位数字显示。

3.具有颜色标识的量程锁和量程调节旋钮，颜色与其匹配吸头一致。

4.整合连接的机身，按压退枪头键会显示颜色标识。

5.耐腐蚀塑料活塞。

6.指托具有标记区域。

7.下半支易于拆卸维护。

8.具有电子化产品信息获取编码。

9. 1套含0.5 - 10μl 1把，2 - 20μl 1把，10 - 100μl 1把，20 - 200μl 2把，100 - 1000μl 3把，500 - 5000μl 1把（配套枪头100个），1000 - 10000μl 1把（配套枪头100个）	10.最大量程精准度满足下表:

| 量程 μl Nominal Volume (μl) | 分刻度 μl Subdivision | A% ≤ ± | CV% ≤ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5 - 10 | 0.01 | 1 | 0.5 |
| 2 - 20 | 0.02 | 0.8 | 0.4 |
| 10 - 100 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |
| 20 - 200 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |
| 100 - 1000 | 1 | 0.6 | 0.2 |
| 500 - 5000 | 5 | 0.6 | 0.2 |

4、电动吸引器    1台

1.	充电时间：≤3小时。

2.	运行时间：≥15小时（正常工作状态下）。

3.	容量范围：0.1-100 ml。

4.	充电电池：≥1100 mAh 锂电池。

5.	高压灭菌：适配器接口可依照DIN EN 285，在2bar条件下可高压灭菌至121℃。

5、保温箱    1台

1.容量：≥55升。

2.冰排：≥16个。

3.具备温度数显功能。

（二）商务要求

1、交货时间：合同签订后60天内。

2、售后服务要求：保修期不低于1年。

3、价格要求：

1）货物总报价不超出82000元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、产品首次检测/计量费、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）。

4、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的20个日历日内向乙方支付100%货款。

（三）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱linweiqi@xmzjy.org及wujintai@xmzjy.org发送经报价人盖章扫描的报价文件，邮件主题需体现项目编号。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、报价单必须在2025年10月16日（周四）17点30分（报价截止时间）之前发送至我院指定邮箱；报价开启时间为2025年10月17日（周五）8点00分。报价供应商无需到场。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单或严重失信主体名单等情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：根据实质性响应本项目询价要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。

（五）同一品牌认定标准：如果有多家报价人所报台式离心机为同品牌，无论其他品目号产品报价的品牌是否一样，均只能视为一家，此外其他情形均不认定为同品牌。

厦门市产品质量监督检验院

2025年10月13日

报价单（参考）

报价人名称：                          项目编号∶XM2025-XJ0020                     货币单位：元

| 合同包 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 数量 | 报价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 所报价设备满足本项目（编号为XM2025-XJ0020）所有技术参数要求。 |  |  |  |  |  |  |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价人盖章

报价时间：