附件
电动车充电互操作转接装置及带电检测设备参数要求

各位供应商： 

厦门市产品质量监督检验院现对以下项目编号为XM2025-XJ0024进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。
一、项目内容
1、质量要求：供方提供的转运装置必须为全新出厂的、质量合格的产品，应符合买方所确定的所有技术参数要求。

2、设备需求清单

	序号
	名    称
	单位
	数量

	1
	电动汽车充电互操作转接装置
	台
	1

	2
	电动汽车带电检测设备
	套
	1


3、产品技术要求

3.1.电动汽车充电互操作转接装置

3.1.1应采用便携式拉杆箱设计，体积小、重量轻，满足现场实车实桩测试数据采集要求。

3.1.2应带有2个250A标准充电枪插座，引脚定义满足 GB/T 20234.3-2015 中规定要求。

3.1.3应带有 PE、S+、S-、CC1、CC2、A+、A-回路通断开关，可实现对应回路的通断故障。

3.1.4应带 4mm 标准安全接口，可实现各路信号的采集功能。

3.1.5应带有一个精度不低于0.1%，电压范围不小于0-300A的高精度电流传感器，由辅助电源12V直流或220V交流供电，并设有电压型和电流型两种电流采集接口。

3.1.6应内置一个CAN盒，预留一个方口转usb的口，面板增加内置CAN盒故障灯，能了解CAN盒状态，配一根线和电脑连上以采集报文，同时留有外挂can盒的接口。

3.1.7双头直通枪连接线长度≥5m。

3.2.电动汽车带电检测设备

3.2.1高精度便携式微电阻计
1)基本精度不低于0.02%，最小分辨率≤0.1μΩ，最大测试电流≥1A。

2)可测范围不小于0.0μΩ～3.5MΩ（测试电流1A）。

3)仅需将探头接触被测物，即可简单记录，记录不低于1000个数据。

4)通过间隔测量，应能采集温度上升实验中的数据。

5)应为便携式，适用于维修保养以及大型产品的检查。

3.2.2绝缘电阻测试仪

1)应能完成0.01MΩ至10GΩ的绝缘测试。

2)绝缘测试电压范围应覆盖:50V、100V、250V、500V和1000V，适用于多种应用。

3)应配备通过/失败（比较）功能，使重复性测试简单、方便。

4)应配备保存/调用功能，≥19个存储单元，节约时间和人力。

5)应配备远程测试探头，使重复性测试或难以触及到的被测点的测试更加方便。

6)应配备带电电路检测功能，如果检测到大于30V的电压，则禁止进行测试，提高了对人员的保护能力。

7)应配备容性电压自动放电功能，提高了对人员的保护能力。

8)交/直流电压测试范围不小于:0.1V至600V。

9)电阻测试范围不小于:0.01Ω至20.00KΩ。

10)应具备自动关闭功能，节约电池电量。

11)应具备CAT IV 600 V 测量安全等级，提高了对人员的保护能力。

12)应包括的附件:远程探头、测试线和探头、鳄鱼夹。

3.2.3低压电源指示仪

1)应能为电动汽车和类似电器产品及插头插座等电器附件防触电检测项目提供低电压电源，以保证产品在任何正常使用的过程中对意外触及带电部件有足够的安全防护。

2)输入电压规格:AC 220V 50 Hz 1A。

3)输出电压规格:DC 42V 50Hz。
（二）商务要求
1、交货时间：合同签订后60天内。

2、售后服务要求：保修期不低于1年。
3、价格要求：

1）货物总报价不超出40000元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、产品首次检测/计量费、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）。

4、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的20个日历日内向乙方支付100%货款。

（三）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照

二、报价须知

（一）报价方式： 

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱chenliang@xmzjy.org及wujintai@xmzjy.org发送经报价人盖章扫描的报价文件，邮件主题需体现项目编号。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。
2、报价单必须在2025年10月29日（周三）17点30分（报价截止时间）之前发送至我院指定邮箱；报价开启时间为2025年10月30日（周四）8点00分。报价供应商无需到场。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单或严重失信主体名单等情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：根据实质性响应本项目询价要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。

厦门市产品质量监督检验院
2025年10月24日

报价单（参考）
报价人名称：                          项目编号∶XM2025-XJ0024                     货币单位：元
	合同包
	货物名称
	品牌及规格型号
	数量
	报价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总价：大写：                                            小写：               

	所报价设备满足本项目（编号为XM2025-XJ0024）所有技术参数要求。


报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

联系人：

联系人方式：

                                                                         报价人盖章

报价时间：

