附件
电池挤压、针刺、海水浸泡、热滥用、外部短路试验机设备搬迁调试服务参数要求
各位供应商： 
厦门市产品质量监督检验院现对以下项目编号为XM2026-XJ0003进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。
[bookmark: _Hlk124497789]一、项目概况：
本次需完成原电池滥用安全实验室广东贝尔原厂5套电池安全检测设备整体搬迁、拆装、运输、安装工作，设备包含电池挤压试验机、针刺试验机、海水浸泡试验机、热滥用试验机、外部短路试验机，全部搬迁至高比能碰撞试验场安全实验室指定区域。
电池挤压试验机：体积W8500×D2000×H2299mm，约19吨
针刺试验机：体积W1300×D900×H2200mm
海水浸泡试验机：体积W3500×D3000×H1000mm
热滥用试验机：体积W940×D780×H1620mm
外部短路试验机：体积W500×H500×D500mm＋W700×H1840×D1100mm+W1020×D1010×H1480mm，约2吨
二、服务范围及要求：
1.设备拆除：严格按照原厂技术规范完成整机拆解、线路标记、管路分离、精密部件防护，完整收纳配套工装、传感器、控制线、配件；
2.打包转运：定制减震、防潮、防碰撞包装，规划运输路线，核查通道承重，匹配对应吨位吊装、运输车辆；针对19吨、长8.5米挤压试验机执行体吊装、整体转运、整体就位方案；
3.现场就位：新场地卸车、定位、基座调平、固定，对照布局图纸完成设备精准摆放；
4.安装恢复：线路、管路、传感器复原接线，配套控制台对接安装；
5.调试与校准配合：负责机械结构校正、电气系统调试，开展模拟电池滥用试验验证，配合安装恢复后整机精度校准；
6.挤压机全程禁止拆分主机承重结构，杜绝倾斜、剧烈震动，防止机架形变影响挤压精度；
7.搬迁过程关键节点留存影像、照片档案；
8.完工后经试验验证及第三方计量报告验证精度后验收。
（二）商务要求
1、交货时间：合同签订后，招标人确定开工日期后15个工作日内完成全部设备搬迁、调试、验收交付。
2、售后服务要求：安装恢复时新对接的管路、线路质保不少于1年。
3、价格要求：
1）总报价不超出40000元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 
3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票。
4、付款方式
项目验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的20个日历日内向乙方支付100%货款。
（三）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：
★1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件
★2、营业执照
二、报价须知
（一）报价方式： 
1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wujintai@xmzjy.org发送经报价人盖章扫描的报价文件，邮件主题需体现项目编号。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。
2、报价单必须在2026年8月12日18点00分（报价截止时间）之前发送至我院指定邮箱；报价开启时间为2026年8月13日8点30分。报价供应商无需到场。
（二）出现以下情况之一的，报价无效：
1、报价文件内容不完整的；
2、超过报价截止时间提交报价的；
3、报价方式不符合本报价须知要求的；
4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；
5、报价文件不能实质性响应本询价函的。
6、报价人或其法定代表人不得被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单或严重失信主体名单等情形。
7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。
（三）确定成交供应商原则：根据实质性响应本项目询价要求且报价最低的原则确定成交供应商。
（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。
（五）同一品牌认定标准：如果有多家报价人所报服务商为同品牌，无论其他品目号产品报价的品牌是否一样，均只能视为一家，此外其他情形均不认定为同品牌。


厦门市产品质量监督检验院
2026年8月7日
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报价单（参考）

报价人名称：                    项目编号∶XM2026-XJ0003                    货币单位：元
	合同包
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	数量
	报价
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	总价：大写：                                            小写：               

	所报价设备满足本项目（编号为XM2026-XJ0003）所有技术参数要求。


报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

联系人：
联系人方式：


                                                                         报价人盖章
报价时间：



