附件
单侧曝露冷凝试验箱及双滚筒跌落试验机参数要求

各位供应商： 

厦门市产品质量监督检验院现对以下项目编号为XM2026-XJ0010进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。
一、项目内容
（一）项目要求

1、质量要求：供方提供的转运装置必须为全新出厂的、质量合格的产品，应符合买方所确定的所有技术参数要求。

2、设备需求清单

	序号
	名    称
	单位
	数量

	1
	单侧曝露冷凝试验箱
	套
	1

	2
	双滚筒跌落试验机
	套
	1


3、产品技术要求
（一）技术要求

1、技术参数要求

1.1单侧曝露冷凝试验箱    1台

1.1.1应符合以下标准要求

GB/T 13893.1-2026色漆和清漆 耐湿性的测定 第1部分：冷凝（单侧曝露） 

ISO 6270-1:2017 色漆和清漆 耐湿性的测定 第1部分：冷凝（单侧曝露）

1.1.2试验箱外形尺寸不大于1500×1850×1350（mm）  W×H×D

1.1.3试板与水平面夹角：（60±5）°

1.1.4 箱体结构：内箱材质：304#不锈钢，厚度不小于1.0mm；外箱材质：冷轧钢板，厚度不小于1.5mm，烤漆处理；保温材质：聚氨酯发泡胶 厚度不小于100mm；

1.1.5控制箱和测试箱为整体式,设置箱内照明灯

1.1.6工作室温度范围：室温～60±2℃（冷凝阶段），可任意设置， 

1.1.7温度分辨率：0.01℃，温度偏差：±2℃，温度均匀性：±2℃

1.1.8运行模式：冷凝或干燥，可设定

1.1.9加水方式：具备自动补水功能

1.1.10样品容量：80片（150mm×100mm/150mm×75mm W×H的标准试板各半，也可放置整机样品，最大放置1000mm×500mm W×H样品）；测试物料架采用304#不锈钢冲孔折弯成网状,所有标准试板试验工位均按标准要求配置惰性空白板

1.1.11控制系统：采用不小于彩色7寸触摸屏可编程控制器，控制冷凝和干燥试验参数，具备暂停试验功能，以便进行试板检查、重排、取出等操作。

1.1.12程序容量及控制功能：可使用的程序量:最大120组,1个程序可由1~99段次组合而成;可使用的记忆容量: 1200段，可重复执行命令:每一个命令可达999次，程序斜率设定可由时间轴来设定，程序间可设定联结使用，程序之制作采对谈式操作简单;具有编辑,清除,插入等功能，4组时间信号输出控制(可控制待测物ON/OFF动作);具有9组PID参数设定，程序执行中具有跳段,保持功能，可显示曲线,数据采集；日期、时间调整功能；按键及画面锁定(LOCK)功能，可连接计算机使用。

1.1.13 运行方式：程序方式/定值方式

1.1.14断电记忆功能：可设定断电恢复模式为：热起/冷起/停止

1.1.15预约开机功能：可随意设定开机时间，打开电源后时间到机台自动运行

1.1.16曲线记录功能：具有带电池保护的RAM，可保存设备的设定值、采样值及采样时刻的时间；最大记录时间为60天(当采样周期为1.5min时)

1.1.17供电电源：220V、50Hz,额定功率不大于4kW

1.1.18 安全保护装置/功能：极限超温，缺水保护、漏电保护，超载及短路保护
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1.1.19试验箱样品放置架 5套

1）材质：30mm*30mm,SUS304方通

2）架子尺寸：长宽高1160mm*655mm*30mm

3）平面孔距：20mm*20mm
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1.1.20试验箱样品放置推车 1台

1）材质：30mm*30mm,SUS304方通，

2）架子尺寸：长宽高1000mm*600mm*1000mm

3）平面孔距：20mm*20mm

4）层数：两层

5）轮子：4个2寸不锈钢万向刹车轮
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1.2 双滚筒跌落试验机    1台

1.2.1 应符合以下标准要求

GB/T 2423.7-2018《环境试验 第2部分：试验方法 试验Ec:粗率操作造成的冲击（主要用于设备型样品）》第5.3条款及相关附录

GB/T 2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》第24.3条款

GB 7000.1-2023《灯具 第1部分：一般要求与试验》第4.13.6条款

GB/T 17465.1-2022《家用和类似用途器具耦合器 第1部分：通用要求》第23.2条款

1.2.2 测试原理：利用电机驱动滚筒做旋转运动，试样以规定的高度重复跌落到规定的表面上。

1.2.3电器控制柜加滚筒结构，可预置试验次数，达到试验次数自动停机

1.2.4设备外形尺寸：约1050×850×1200（mm）W×D×H，试验舱尺寸和材质需满足以上标准规定。

1.2.5滚筒数量：2个

1.2.6跌落高度：500mm、1000mm

1.2.7单个滚筒宽度：300mm

1.2.8电气控制方式：按钮+计数器

1.2.9驱动方式：调速器+电机驱动

1.2.10旋转速度：0-20r/min，可任意设置；试验次数：0-9999次，可任意设置

1.2.11滚筒材料：滚筒桶身为1.5mm优质钢板，上下为3mm钢板垫在10-19mm木板上，斜部滑落面是塑料压层板，带三角橡胶垫

1.2.12电源：AC220V 50Hz
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2、本项目为交钥匙工程：成交供应商提供设备所需用电、用水、用气、排水等所需附属设备、材料及现场施工，应考虑设备搬运通道并负责搬运安装到采购人指定位置。

（二）商务要求
1、交货时间：合同签订后60天内。

2、售后服务要求：保修期不低于2年。
3、价格要求：

1）货物总报价不超出85000元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、产品首次检测/计量费、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）。

4、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的20个日历日内向乙方支付100%货款。

（三）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照

二、报价须知

（一）报价方式： 

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wujintai@xmzjy.org发送经报价人盖章扫描的报价文件，邮件主题需体现项目编号。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。
2、报价单必须在2026年10月30日17点30分（报价截止时间）之前发送至我院指定邮箱；报价开启时间为2026年11月2日8点30分。报价供应商无需到场。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单或严重失信主体名单等情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：根据实质性响应本项目询价要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。

（五）同一品牌认定标准：如果有多家报价人所报单侧曝露冷凝试验箱为同品牌，无论其他品目号产品报价的品牌是否一样，均只能视为一家，此外其他情形均不认定为同品牌。

厦门市产品质量监督检验院
2026年10月27日

报价单（参考）
报价人名称：                          项目编号∶XM2026-XJ0010                     货币单位：元
	合同包
	货物名称
	品牌及规格型号
	数量
	报价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总价：大写：                                            小写：               

	所报价设备满足本项目（编号为XM2026-XJ0010）所有技术参数要求。


报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

联系人：

联系人方式：

                                                                         报价人盖章

报价时间：

